SMC-102/1 - Приспособление для испытания и регулировки дизельных форсунок

- ВВЕДЕНИЕ

Приспособление предназначено для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 450С.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основные параметры и технические характеристики

| № п/п | Наименование показателей, единицы измерений | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настольный с ручным приводом |
|  | Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см2) | 0 … 40 (0 … 400) |
|  | Диапазон воспроизведения давления, МПа (кгс/см2) | 27 (270) |
|  | Предел допустимого падения давления, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
|  | Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления, % | ± 1,5 |
|  | Номинальная подача топлива, мм3/цикл | 1800 |
|  | Время падения давления после достижения 27 МПа (270 кгс/см2), мин. | 3 |
|  | Скорость измерения, кол-во измерений впрыска топлива за цикл | 3 |
|  | Ёмкость для технологической жидкости, л, не менее | 1,0 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 300х450х380 |
|  | Масса (без топлива), кг, не более | 4,5 |
|  | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

- УСТРОЙСТВО

2

1

3

4

5

6

7

Прибор для испытания и регулировки форсунок состоит из основания, на который установлены:

- Стойка

- Бак для тестирующей жидкости

- Разъем для подключения адаптера

- Ручка насоса

- Манометр

- Ручка регулировки стабилизации показаний манометра

- Площадка с отверстиями для крепления прибора

Привод насоса производится ручкой (4). Технологическая жидкость из бака поступает в насос, далее поступает в форсунку.

- Комплект поставки

| Наименованеи | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для испытания и регулировки форсунок | SMC-102/1 | 1 |
| Топливопровод с накидными гайками | М14х1,5 | 1 |

- ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установить приспособление на верстак, закрепить 3 болтами.

- Залить топливо в бак.

- Проверить наличие течи в трубопроводах.

- Подсоединить трубопровод высокого давления к форсунке.

- Произвести подачу топлива от насоса к форсунке:

- прокачать ручкой насос (4);

- испытать форсунку согласно технологии испытания данной марки форсунок.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически проверять системы подачи топлива на герметичность, визуально и по манометру, создавая давление 360±15 кгс/см2. После прекращения подкачки падение давления в течение 3-х минут не должно превышать 10 кгс/см2.

- Периодически сливать топливо накопившееся от утечек при смене форсунок.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Приспособление должно быть смонтировано с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

- Приспособление должно быть закреплено на верстаке или подставке 3 болтами 8х40 с гайками М8 и шайбами 8 ГОСТ 6402-70.

- Не допускается наличие течей в соединениях трубопроводах.

- Производить работы следует на площадках, имеющих противопожарные средства защиты, соответствующие работе с легковыми автомобилями, вдали от открытых источников огня и отопительных приборов.

- Не допускать прямого контакта и попадания жидкостей на участки кожи и в глаза. В случае попадания немедленно промыть водой.

- Рекомендуется хранить установку в сухом месте.

- Рабочее место следует содержать в чистоте.

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Соблюдение всех правил и мер безопасности по эксплуатации оборудования.

- Производитель оборудования не несет ответственность за убытки или аварии причиненные вследствие:

- неправильного ввода оборудования в эксплуатацию.

- несоблюдения настоящей инструкции, в том числе рекомендаций по технике безопасности.

- использования не по назначению и неправильного применения.

- эксплуатации стенда неподготовленным персоналом.

- Гарантийный ремонт осуществляется только предприятием-изготовителем. При самостоятельной попытке ремонта оборудования, изменении конструкции – установка гарантийному ремонту не подлежит.

- При повреждении пломбы (или ее отсутствии) гарантийный ремонт не осуществляется.

- Доставка на гарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.

- Гарантия на оборудование – 12 месяцев со дня продажи.

- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию стенда, не отраженные в данной инструкции.

- Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийному обязательству не подлежит.